- 盆底康复治疗系统

- 医疗设备技术参数及需求情况

| - 设备名称 | - 技术参数及需求 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 盆底康复治疗系统 | - 1、注册适用范围为用于盆底功能障碍的治疗，需提供产品注册证。 - 2、物理通道≥4个，并每个通道单独使用，互不干扰。 - 3、肌电信号采集： 范围1μV～2000μV。 - 4、肌电信号分辨率≤2μV。 - 5、刺激电流强度：设备输出电流强度的调节范围0-100mA。 - 6、刺激脉宽：≥50-700μS。 - 7、刺激频率≥1-450Hz。 - 8、多种盆底评估模式：Glazer评估、其他评估包括快速评估、标准评估。 - 9、筛查、评估和治疗过程中，系统提供语音指导，提高临床效率。 - 10、设备功能包含电诊断、电刺激、生物反馈等。 - 11、具有盆底电子病历系统。 | - 台 | - 1 |
| - 维保期限 | - 自验收合格之日起，原厂质保不少于2年 |  |  |
| - 其他配套要求 | - 床头可升降治疗床贰张 |  |  |

- 盆底康复治疗系统

医疗设备配套专用耗材需求

| - 耗材名称 | - 预算单价 - （元） | - 每月预计用量(个/套) | - 预计总用量 - （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一次性使用阴道电极 | - 54 | - 100 | - 5400 |
| - 阴道电极 | - 250 | - 50 | - 12500 |

- 高频评估电灼仪

- 医疗设备技术参数及需求情况

| - 设备名称 | - 技术参数及需求 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高频评估电灼仪 | - 1、适用于阴道松弛、尿失禁等盆底疾病。 - 2、设备输出功率1-45W可调。 - 3、设备额定工作频率1MHz。 - 4、、温度设定范围；38.0℃-48.0℃，步进为0.5℃。 - 5、治疗过程中，可针对治疗基础参数进行动态调整，其中包括治疗温度、治疗能量大小等。 - 6、具有温度保护功能，避免灼伤。 - 7、系统具备患者信息档案管理模块，支持查看、回看患者治疗记录。 - 8、支持单极、双极等多种射频模式。 | 台 | 1 |
| - 维保期限 | - 自验收合格之日起，原厂质保不少于3年 |  |  |
| - 其他配套要求 | - 床头可升降治疗床贰台 |  |  |

- 高频评估电灼仪

医疗设备配套专用耗材需求

| - 耗材名称 | - 预算单价 - （元） | - 每月预计用量(个/套) | - 预计总用量 - （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 内阴电极（单级双极一体式） | - 2000 | - 10 | - 20000 |
| - 外阴电极 | - 1000 | - 10 | - 10000 |

- 医用内窥镜摄像系统双目3D4K荧光系统

- 医疗设备技术参数及需求情况

| - 设备名称 | - 技术参数及需求 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 医用内窥镜摄像系统双目3D4K荧光系统 | - 1、涵盖超高清4K3D腹腔镜机型，图像处理器、摄像头、气腹机、冷光源、腹腔镜；腹腔镜主机能够处理4K信号、3D信号、荧光信号；视频输出分辨率≥3840*2160、1920*1080；帧率≥60帧/秒，画面流畅，无闪烁及干扰; - 2、与3D荧光摄像头、3D荧光腹腔镜与荧光造影剂吲哚菁绿配合使用时，本系统可作为4K 3D超高清荧光腹腔镜使用，可提供实时的超高清3D可见光影像及近红外荧光影像；荧光无漂移、虚影。 - 3、与荧光摄像头、荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，手术中可提供实时的可见光影像及近红外荧光影像，提高肿瘤识别度；摄像主机有增强功能，可提高手术血管、组织的辨识度; - 4、腹腔镜主机同时具备4K和全高清输出能力，并有多个输出接口，可以满足多显示器需求，输出端口HDMI≥2，DVI≥1； - 5、双路摄像镜头适配器，适配器可可调焦，与3D腹腔镜完美适配；摄像头手柄按键可实现蓝色荧光、绿色荧光切换、亮度调节、白平衡、录像、拍照等功能；可实现2D和3D图像切换显示； - 6、冷光源具有待机功能，可单独关开光光源，无需频繁开机；光源使用寿命长，光源灯泡寿命时间≥50000小时。光源主机具有亮度显示功能，可实现亮度调节功能显示，数字显示。 - 7、摄像主机内置≥1个USB接口，可实现高清图像抓取和高清影像录像存储，存储分辨率达到高清1080P及以上。 - 8、气腹机最大气流量≥50L/min，压力设置范围：5mmHg~25mm；并具备CO²气体加热功能，同时具有温度检测传感器，气体加热温度过高时会自动停止加热功能。 - 9、显示器≥32英寸，屏幕分辨率≥3840*2160P，可视角度大，可预设置画面的亮度、对比度、色浓度等参数 。 | - 台 | - 1 |
| - 维保期限 | - 自验收合格之日起，原厂质保不少于 5 年 |  |  |
| - 其他配套要求 | - / |  |  |

- 医用内窥镜摄像系统双目3D4K荧光系统

医疗设备配套专用耗材需求

| - 耗材名称 | - 预算单价 - （元） | - 每月预计用量(个/套) | - 预计总用量 - （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - / | - / | - / | - / |

- 4K3D腹腔镜摄像系统

- 医疗设备技术参数及需求情况

| - 设备名称 | - 技术参数及需求 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 4K3D腹腔镜摄像系统 | 一、4K3D全画质摄像系统 *1.1、3D输出方式：双路光学3D，每路均可在3D模式下实现4k（输出4K视频信号≥3840*2160）主机输出分辨率≥:3840*2160，BT.2020色域，图像信噪比≥60dB，图像帧率：60帧/秒 显示比例：16：9主机可处理2种及以上荧光场景模式：蓝色荧光、绿色荧光、紫荧光、NMBI荧光等模式。（需要提供佐证资料） 1.2、触摸屏设置：电容触摸屏≥7英寸、可在触控屏上实现科室选择、图像增强、色调调节、录像、白平衡、保存图片、自动降噪、亮度调节、除烟去雾、3D/2D切换、图像翻转、景深调节等功能。 1.3、输出分辨率：可分别输出4K视频信号（≥3840*2160）和全高清视频信号（≥1920*1080P）.图像帧率：60帧/秒。水平分辨线≥2600线，垂直分辨线为≥1950线，图像解析度高、细节更精细。（提供注册证明文件和技术白皮书）通用影像平台，内含3D影像模块，可输出4K3D图像。（需提供佐证资料） 1.4、输出端口：3G-SDI数字端口≥2个，12G-SDI数字端口≥2个，4K HDMI(HDMI 2.0标准)≥1个，DVI≥1个，多个端口输出，满足医院多屏同步及转播使用，可兼容关节镜、宫腔镜等小镜种影像匹配。 1.5、刻录功能：可通过主机USB接口刻录4k视频及图片（2D、3D格式可选/刻录视频可选≥3840*2160P及≥1920*1080P），主机USB刻录接口可直接对接≥1000G硬盘，并正常使用。 *1.6、科室模式：可根据需求选择不同的场景模式：妇科、胃肠外科等场景模式 1.7、安全等级：CF型I类，可应用于心脏，符合最高等级电气安全要求 1.8通用主机平台，4K+3D系统、可升级扩展为4K荧光系统、3D&4K荧光系统 1.9、整机使用寿命≥10年 二、4K3D采集摄像头 1个，4K采集摄像头1个。 2.1、感光器件类型：采用原生4K Exmor R背照型 CMOS图像传感器芯片，芯片像素≥829万，CMOS芯片感光波段：370nm——1000nm。可同时显示可见光影像及近红外光影像。（需要提供佐证资料） 2.2、摄像头手持部位重量轻，大小合适，便于临床操作。 2.3、通用主机平台，全数字化摄像头，数字化信号传输，全数字化摄像头，具备≥2 倍以上光学变焦功能，具备≥10倍电子放大功能。配备4K3D全屏适配器与4K变焦16-32mm适配器各一套。 2.4、按键≥5个按键设置，多功能切换，方便快捷，实现白平衡、拍照、录像、3D/2D切换等功能，并支持按键功能自定义。 2.5、安全等级：CF型I类，可应用于心脏，符合最高等级电气安全要求 2.6 摄像头镀金头银导线传输，维护保养简单、耐用，连续运行恒温不发烫，图像恒定无热衰减，使用寿命≥5000小时，温度≤37℃，摄像头可低温等离子消毒灭菌（提供检测报告）。 2.7. 兼容奥林巴斯/沈大/STORZ 等品牌的2D内镜（腹腔镜/宫腔镜）镜头，不受内镜种类和直径的限制。 三、摄像主机同品牌LED冷光源 1台 3.1、采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7 英寸，LED色温3000——7000K，光源LED灯泡工作寿命≥60000小时，在白光照明模式下，显色指数≥90，LED发光芯片数量≥2，可同时满足可见光、近红外光照明需求。 3.2、具有待机功能，可单独关开光源，无需频繁开机，光源寿命≥60000小时，日常保养维护便捷。（提供注册证明文件） 3.3、导光束插口有保护装置，意外拔出自动关闭保护，避免人眼意外伤害。 3.4、触摸屏调节亮度大小，实时显示光源亮度值。屏幕大小≥4英寸可实时查看光源设备状态，包括光源寿命、光源温度等。 3.6、在“白光”照明模式下，光源输出总光通量≥2000Lm。 3.7、导光束：同品牌通用导光束≥2条，长度≥1.5米，可与3D/4K腔镜镜头匹配，可与奥林巴斯，STORZ，沈大等品牌镜头匹配。 四、主机同品牌光学3D内窥镜 2条 4.1、内窥镜类型：双光路光学内窥镜，可与摄像头拆分，采用高温高压、低温等离子等多种灭菌方式进行灭菌，可同时传输可见白光和非可见近红外光，满足4K清晰度要求 4.2、工作长度≥300mm 4.3、工作直径10mm 4.4、视向角30° 4.5、景深：最大景深≥150mm 4.6、视野范围>75° 4.7可高温高压灭菌≥180周期，低温等离子灭菌≥360次。 4.8与摄像系统同一制造商、同品牌，提供注册证证明 五、摄像主机同品牌4K腹腔镜内窥镜2条 1、 4K级光学镜头组，满足4K清晰度要求。 2、 直径10mm30°腹腔镜 长度≥300 mm。 3、 可高温高压灭菌≥180周期，低温等离子灭菌≥360次。 4、 视野角：≥75°。 五、医用监视器 5.1、4K3D医用监视器1台 5.1.1、规格≥31.5英寸 5..1.2、分辨率≥1920×1080P / 3840×2160P分辨率的2D及3D影像，逐行扫描，无频闪，画面更稳定,在显示3D图像时，具有视差调节功能，能根据用户需求调节3D图像立体感. 5.1.3、视角（水平/ 垂直）：178°/ 178° 5.1.4、输入格式包含逐行、左右、上下格式 5.1.5、输入信号DVI、3G-SDI、12G-SDI、DP 5.1.6、输出信号DVI、3G-SDI、12G-SDI、DP 5.2.1 医用显示屏≥55寸，1台，防眩及硬涂层。 5.2.2 分辨率≥3840*2160P，显示屏亮度≥700cd/㎡。 5.2.3 可视角度≥178°，显示比例16：9，对比度1450:1。 5.2.4 视频处理技术≥10bit，10.7亿色。 5.2.5 可预设置画面的Gamma、亮度、对比度、色浓度等参数 。 六、 摄像主机同品牌气腹机 1台 6.1、最大气流量≥60L/min，实际流量精度显示到0.1L。（需提供佐证资料）压力设置范围：5mmHg~25mmHg。实际压力显示精度≤0.1mmHg。（需提供佐证资料） 6.2、设置流量的调节范围：1 L/min ～ 60L/min 6.3、气体加热：具备CO²气体加热功能，自动加热。同时具有温度检测传感器，气体加热温度过高时会报警提示并停止加热功能。。 - 6.4、电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。（提供注册证明文件） 6.5、具备自动排烟功能，保证手术视野始终清晰。 6.6、容量模式选择：容量模式可以在儿童模式、成人模式、肥胖模式之间切换。 6.7、具备除雾功能，气腹机能够开启自动除雾功能。 七、专用55、32寸屏幕台车各1台 高度可调，360度旋转，万向支臂（32寸屏幕），带储物抽屉，方便实用。 - 八、3D眼镜：5副眼镜式，5副夹片式。 | - 台 | - 1 |
| - 维保期限 | - 自验收合格之日起，原厂质保不少于 5 年 |  |  |
| - 其他配套要求 | - 配置适合腹腔镜及开腹手术使用电刀一台： - 1.适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血； - 2.脚踏开关连接≥2个：可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关③三踏板脚踏开关（威利模式），具备6孔及4孔的脚控接口； - 配置腹腔镜器械一套： - 1.腹腔镜:5mm分离钳3把，5mm剪子1把，5mm无损伤抓钳1把，5mm带齿抓钳1把，5mm穿刺针1个，拨棒1个，5mm电钩1套，吸引器1套，10mm戳卡2套(带保护穿刺针)，5mm戳卡3套(带保护穿刺针)，5mm持针器1把，10mm大钢抓钳（子宫抓钳）1把，5mm小钢抓钳（子宫抓钳）1把，二氧化碳泵管1根，转换器1套，气腹针1个 - 肌瘤旋切一套:举宫杯1套，5mm肌瘤钻1个，10mm肌瘤钻1个，10mm引导棒1个，15mm碎宫器1个，5mm碎宫器1个，10-15mm扩张器1个，15mm穿刺器1套，10mm拨棒，15-10转换器1个，15mm-5mm转换器1个，子宫抓钳2把（一大一小），电动马达手柄1个，电动马达内芯1个，肌瘤旋切器1台，连接线1根等。 - 妇科电动检查床1张： 1、产品规格长:120 cm 宽 高60-85cm 2产品材质:不锈钢床架、床垫采用加厚皮革硬质高强度海绵，防静电，耐磨，防氧化，防退色，耐用，温馨，舒适。床垫有防水材料，设有可推拉污物接水桶，适用于妇科冲洗。 - 带刹车的方向轮4个，三方位控制开关 - 12v电压器1个 - 额定承重135kg - 小腿拖和胶蹬:小腿拖和胶蹬高低，长短调节方便，适宜患者不同体型要求。 |  |  |

- 4K3D腹腔镜摄像系统

医疗设备配套专用耗材需求

| - 耗材名称 | - 预算单价 - （元） | - 每月预计用量(个/套) | - 预计总用量 - （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - / | - / | - / | - / |